ICS

DB14

山西省地方标准

DB 14/T ××××—2023

检测实验室化学分析法方法确认规范

Criterion on verification of chemical analytical methods in testing laboratories

2023 - ×× - ××发布

2023 - ×× - ××实施

山西省市场监督管理局   发布

目  次

前言	II

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	1

4　基本要求	4

4.1　方法确认的原则	5

4.2　方法确认的目的	5

4.3　方法确认的对象	5

4.4　方法确认的手段	5

4.5　方法确认的程序	5

5　确认识别和方案编制	5

5.1　确认识别	5

5.2　方案编制	5

6　方案实施	6

6.1　分析系统适应性	6

6.2　特性参数确认	6

7　确认报告	8

附录A	10

参考文献	11

前  言

本标准依据GB/T1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的要求进行起草。

本标准由山西省市场监督管理局提出并监督实施。

本标准由山西省认证认可和检验检测监管标准化技术委员会归口。

本标准主要起草单位：山西省检验检测中心（山西省标准计量技术研究院）。

本标准主要起草人：田小鹏、杨美玲、何婧芳、刘菲菲、王冠英、李慧青、白云飞、成斌。

检测实验室化学分析法方法确认规范

范围

本标准规定了检测实验室化学分析法法方法确认的相关术语和定义、基本要求、确认识别、方案编制、方案实施和确认报告等。

本标准适用于山西省辖区内各检测实验室开展化学分析法方法确认。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 14666  分析化学术语

GB/T 27025  检验和校准实验室能力的通用要求

GB/T 27404  实验室质量控制规范 食品理化检测

GB/T 27417  合格评定 化学分析方法确认和验证指南

GB/T 32465  化学分析方法验证确认和内部质量控制要求

GB/T 32467  化学分析方法验证确认和内部质量控制术语及定义

HJ 168  环境监测 分析方法标准制定修订技术导则

JJF 1059.1  测量不确定度评定与表示

RB/T 214  检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求

CNAS-CL01-A002  检测和校准实验室能力认可准则在化学检测领域的应用说明

CNAS-CL01-G001  检测和校准实验室能力认可准则应用要求

CNAS-CL04  标准物质/标准样品生产者能力认可准则

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

化学分析法  methods of chemical analysis

化学分析法是以物质的化学反应及其计量关系为基础的分析方法，又称经典化学分析法，主要有重量分析（称重分析）法和滴定分析（容量分析）法等。

化学分析法通常用于测定相对含量在1%以上的常量组分。

分析系统  analytical system

影响检测结果质量的条件范围，包括仪器、试剂、操作程序、检测样品、人员、环境和质量保证措施等。

分析系统适应性  suitability of analytical system

分析系统满足相关要求的能力。

方法确认  method validation

针对要采用的非标准方法或非官方发布的方法，通过提供客观证据对特定的预期用途或应用要求已得到满足的认定。

实验室内方法确认  in-house method validation

在一个实验室内，在合理的时间间隔内，用一种方法在预定条件下对相同或不同样品进行的分析试验，以证明特定检测方法满足预期的用途。

实验室间方法确认  interlaboratory method validation

在两个或多个实验室之间实施的方法确认。实验室依照预定条件用相同方法对相同样品的测定，以证明特定检测方法满足预期的用途。

非标准方法  non-standard method

标准方法或官方方法中未包含的方法，包括由知名的技术组织或有关科学书籍和期刊公布的，或由仪器设备制造商指定的方法、实验室制定的方法，实验室扩充和修改后的标准方法。

标准物质  reference material

具有一种或多种规定特性足够均匀且稳定的材料，已被确定其符合测量过程的预期用途。

空白试验  blank test

不加试样，但用与有试样时同样的操作进行的试验。

空白是化学分析检测中，用于检测的基体，已知此基体中不含目标分析物，或目标分析物含量为0。

选择性  selectivity

测量系统按规定的测量程序使用并提供一个或多个被测量的测得的量值时，每个被测量的值与其他被测量或所研究的现象、物体或物质中的其他量无关的特性。

测量范围  measuring range

在规定条件下，由具有一定的仪器的测量不确定度的测量仪器或测量系统能够测量出的一组同类量的量值。

检出限  limit of detection；LOD

样品中可被（定性）检测，但并不需要准确定量的最低含量（或浓度），是在一定置信水平下，从统计学上与空白样品区分的最低浓度水平（或含量）。

方法检出限  method detection limit；MDL

通过分析方法全部检测过程后（包括样品预处理），目标分析物产生的信号能以一定的置信度区别于空白样品而被检测出来的最低浓度或含量。

定量限  limit of quantification；LOQ

定量限是指样品中的目标物能够被定量检测的最低浓度或最低量，其测定结果需要一定的正确度和精密度做保证。

正确度  trueness

无穷多次重复测量所得测得的量值的平均值与一个参考值间的一致程度。

精密度  precision

在规定条件下，对同一或类似被测对象重复测量所得示值或测得的量值间的一致程度。

重复性测量条件  repeatability condition of measurement

在相同测量程序、相同操作者、相同测量系统、相同操作条件和相同地点的条件下，短时间内对同一或相类似的被测对象重复测量的一组测量条件。

重复性  repeatability

在一组重复性测量条件下获得的测量精密度。

再现性测量条件  reproducibility condition of measurement

在不同地点、不同操作者、不同测量系统的条件下，对同一或相类似被测对象重复测量的一组测量条件。

再现性  reproducibility

在再现性测量条件下获得的测量精密度。

稳健度  ruggedness

实验条件变化对分析方法的影响程度。

这些条件在方法中规定，或根据规定稍加改动，包括样品种类、基质、保存条件、环境或样品制备条件等。所有在实践中可能影响分析结果的实验条件（例如：试剂稳定性、样品组成、pH、温度等）的任何变化都应当指明。

测量不确定度  measurement uncertainty

根据所用到的信息，表征赋予被测量值分散性的非负参数。

基本要求

方法确认的原则

方法确认过程或活动参与人员应该独立完成确认工作，不受外界干扰；确认的内容应完整、准确。

方法确认的目的

通过检查并提供客观证据以证实某一特定预期用途的特定要求得到满足。

方法确认的对象

方法确认适用于非标准方法，包括由知名的技术组织或有关科学书籍和期刊公布的，或由仪器设备制造商指定的方法、实验室制定的方法，实验室扩充和修改后的标准方法。

方法确认的手段

实验室可以采用下列一种或几种手段的组合进行确认：

- 使用标准物质进行检测或评估偏倚和精密度；

- 与实验室内已验证或确认过的方法进行比较；

- 参加实验室间比对。

方法确认的程序

化学分析法方法确认程序

确认识别和方案编制

确认识别

对需要确认的方法进行识别，主要内容包括：需满足的预期用途、可采用的分析方法、资源配置要求、方法性能要求等。

方案编制

依据需要确认的方法编制方案，主要内容包括：适用对象、方法原理、试和材料、仪器设备、样品前处理、特性参数等。

方案实施

分析系统适应性

人员

a)  承担方法确认的人员应行为公正，并按照实验室管理体系要求工作；

b)  实验室应确保相关人员具备开展方法确认的能力，以及评估偏离影响程度的能力；

c)  承担方法确认的人员开展工作前，应经过包括基础理论知识、检测方法、质量控制方法以及仪器设备原理、操作和维护等方面的知识培训，并经能力确认和授权。

抽样（采样）及检测

a)  抽样（采样）方法应明确需要控制的因素，以确保后续检测结果的有效性；

b)  抽样（采样）过程的确认应以规范性为主要内容，采样器具满足要求，采样过程操作规范，样品保存和运输过程符合要求；

c)  按照需要确认方法的要求从物质、材料或产品中取得样品进行制备和处理，经测定并给出分析结果。

特性参数确认

选择性

一般情况下，分析方法在没有重大干扰的情况下应具有一定的选择性。对于化学分析方法，在有干扰的情况下，如基质成分、代谢物、降解产物、内源性物质等，需检测或排除干扰，保证检测结果的准确性。实验室可联合使用但不限于下述方法检查干扰：

a)  分析6-10次的代表性空白样品，检查在目标分析物出现的浓度范围内是否有干扰；

b)  在代表性空白样品中添加一定浓度的有可能干扰分析物定性和（或）定量的物质；

c)  在标准物质中加入一定量的、实际样品中可能存在的杂质，考察目标物是否受到杂质的干扰；

d)  对于过程跟踪检测，可用反应体系样品考察有无其它的杂质干扰。

测量范围

化学分析法的测量范围应满足以下条件：

a)  方法的测量范围应覆盖方法的最低浓度水平（定量限）和关注浓度水平；

b)  至少需要确认方法测量范围的最低浓度水平（定量限）、关注浓度水平和最高浓度水平的正确度和精密度。

检出限

滴定分析法的检出限一般根据所用的滴定管产生的最小液滴的体积来计算，可通过式（1）计算：

（1）

式中：MDL—方法检出限，g/ml；

λ—被测组分与滴定液的摩尔比；

ρ—滴定液的质量浓度，g/ml；

V0—滴定管所产生的最小液滴体积，ml；

M0—滴定液的摩尔质量，g/mol；

V1—被测组分的取样体积，ml；

M1—被测项目的摩尔质量，g/mol；

k—当为一次滴定时，k=1；当为反滴定或间接滴定时，k=2。

重量分析法检出限与天平灵敏度、检测样品体积相关，由此确定检出限。

定量限

定量限的确定主要从可信性考虑，高于该值则定量结果的正确度和精密度可接受。实验室一般取3~10倍检出限作为方法的定量限。

正确度

正确度可通过以下方法进行确认：

a)  标准物质分析法，即用与基质匹配且浓度相近的有证标准物质进行重复分析（6-10次），重复检测的平均值应参考其标准值。

b)  回收率测定法，即将已知浓度的分析物加到样品中，按照预定的分析方法进行检测，测得的实际浓度减去原先未添加分析物时样品的测定浓度并除以所添加浓度的百分率即可得到回收率。

c)  参加能力验证计划或与经典方法、公认方法进行比对，评价两检验结果是否存在显著性差异可采用t值检验法或En值法。

精密度

6.2.6.1精密度包括重复性和再现性，一般用相对标准偏差表示，不同浓度或含量样品的精密度应满足表1的要求。

不同浓度或含量样品的相对标准偏差

| 被测组分含量/% | 相对标准偏差/% |
| --- | --- |
| 1 | 2.7 |
| 10 | 1.9 |
| 100 | 1.3 |

6.2.6.2在检测范围内选择低、中、高三个适当浓度或含量的样品进行测定，每个浓度或含量的样品分析次数应在6-10次：

- 重复性测定：由同一操作者用同一仪器或装置在恒定的实验条件下按照规定的方法进行试验，获得若干试验结果后计算相对标准偏差。

b)  再现行测定：由不同操作者在不同实验室对同一测定对象按照规定的方法进行试验，获得若干试验结果后计算相对标准偏差；再现性也可通过实验室比对或能力验证进行确认。

稳健度

稳健度的确认步骤如下：

a)  需对样品预处理、净化、分析等过程中可能影响检测结果的因素进行预实验，这些因素包括但不限于操作者、标准溶液、实验温度、保存时间、溶剂、加热速率、pH值等，不同实验室应结合具体情况选择确定可能影响结果的因素；

b)  对各因素引入合理的变化，设计正交试验对选择的因素进行稳健度确认；

c)  对测定结果有显著影响的因素应进一步试验；

d)  对结果有显著影响的因素应在确认报告中明确注明。

测量不确定度

测量不确定度通常以扩展不确定度表示，评定的步骤如下：

a)  对所采用的分析方法、分析程序和测量参数进行清晰、准确的描述,包括用于计算结果的公式等；

b)  列出用于评估测量不确定度的数学模型；

c)  识别测量不确定度的来源，包括但不限于样品的均匀性和稳定性、取样代表性、标准物质本身的不确定度、测量条件如温湿度、分析过程中使用的天平及玻璃仪器的不确定度、测量过程中如读数偏差和滴定终点变化等；

d)  对所选方法的每个测量不确定度分量进行分布计算估计；

e)  评定各分量对标准不确定度的贡献，舍去贡献小于最大分量1/10的分量，整合标准不确定度公式并计算扩展不确定度。

确认报告

  - 按照确认方案，对方法确认过程中所得的数据进行分析，撰写方法确认报告（可参考附录A），通过数据分析结果判定该方法是否可以满足特定的预期用途或应用。

a)  经确认可以满足特定的预期用途或应用，则确认通过，实验室可按照该方法开展相关检测活动；

b)  经确认不能满足特定的预期用途或应用，则需改进方案重新确认，仍不满足要求，则确认不通过，实验室无法开展相关检测活动。

  - 实验室应安排专人统一负责归档保存确认记录，以备查阅。

（资料性附录）
方法确认报告的内容要求

化学分析法方法确认报告应包括但不限于以下内容：

a)  方法名称和唯一性编号；

b)  适用范围；

c)  参与确认人员的资格；

d)  抽样（采样）过程是否规范（适用时）；

e)  被测样品类型的描述；

f)  所需的标准物质（适用时）；

g)  特性参数的确认过程及结果分析；

h)  确认结论（详述是否满足预期用途或应用）；

i)  审核人和批准人的签名、日期。

参 考 文 献

[1] 武汉大学.分析化学（第六版 上册）[M].北京:高等教育出版社，2016.

________________________________