ICS

DB14

山西省地方标准

DB 14/T ××××—2023

检测实验室化学分析法方法验证规范

Criterion on verification of chemical analytical methods in testing laboratories

2023 - ×× - ××发布

2023 - ×× - ××实施

山西省市场监督管理局   发布

目  次

前言	Ⅱ

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	1

4　基本要求	3

4.1　方法验证的原则	3

4.2　方法验证的目的	3

4.3　方法验证的对象	3

4.4　方法验证的时机	3

4.5　方法验证的程序	3

5　验证识别和方案编制	4

5.1　验证识别	4

5.2　方案编制	4

6　方案实施	4

6.1　分析系统适应性	4

6.2　特性参数验证	5

7　验证报告	6

附录A	7

参考文献	8

前  言

本标准依据GB/T1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的要求进行起草。

本标准由山西省市场监督管理局提出并监督实施。

本标准由山西省认证认可和检验检测监管标准化技术委员会归口。

本标准主要起草单位：山西省检验检测中心（山西省标准计量技术研究院）。

本标准主要起草人：田小鹏、李慧青、王冠英、杨美玲、何婧芳、白云飞、刘菲菲、成斌。

检测实验室化学分析法方法验证规范

范围

本标准规定了检测实验室化学分析法方法验证的相关术语和定义、基本要求、验证识别、方案编制、方案实施和验证报告等。

本标准适用于山西省辖区内检测实验室开展化学分析法方法验证。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 14666  分析化学术语

GB/T 27025  检验和校准实验室能力的通用要求

GB/T 27404  实验室质量控制规范  食品理化检测

GB/T 27417  合格评定 化学分析方法确认和验证指南

GB/T 32465  化学分析方法验证确认和内部质量控制要求

GB/T 32467  化学分析方法验证确认和内部质量控制术语及定义

HJ 168  环境监测 分析方法标准制定修订技术导则

RB/T 214  检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求

CNAS-CL01-A002  检测和校准实验室能力认可准则在化学检测领域的应用说明

CNAS-CL01-G001  检测和校准实验室能力认可准则应用要求

CNAS-CL04  标准物质/标准样品生产者能力认可准则

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

化学分析法  methods of chemical analysis

化学分析法是以物质的化学反应及其计量关系为基础的分析方法，又称经典化学分析法，主要有重量分析（称重分析）和滴定分析（容量分析）法。

化学分析法通常用于测定相对含量在1%以上的常量组分。

分析系统  analytical system

影响检测结果质量的条件范围，包括仪器、试剂、操作程序、检测样品、人员、环境和质量保证措施等。

分析系统适应性  suitability of analytical system

分析系统满足相关要求的能力。

方法验证  verification of methods

实验室通过核查，提供客观有效证据证明满足检测方法规定的要求。

标准方法  standard method

得到国际、区域、国家或行业认可的，有相应标准化组织批准发布的国际标准、区域标准、国家标准、地方标准、行业标准等文件中规定的技术操作方法。

标准物质  reference material

具有一种或多种规定特性足够均匀且稳定的材料，已被确定其符合测量过程的预期用途。

空白试验  blank test

不加试样，但用与有试样时同样的操作进行的试验。

空白是化学分析检测中，用于检测的基体，已知此基体中不含目标分析物，或目标分析物含量为0。

选择性  selectivity

测量系统按规定的测量程序使用并提供一个或多个被测量的测得的量值时，每个被测量的值与其他被测量或所研究的现象、物体或物质中的其他量无关的特性。

检出限  limit of detection；LOD

样品中可被（定性）检测，但并不需要准确定量的最低含量（或浓度），是在一定置性水平下，从统计学上与空白样品区分的最低浓度水平（或含量）。

方法检出限  method detection limit；MDL

通过分析方法全部检测过程后（包括样品预处理），目标分析物产生的信号能以一定的置信度区别于空白样品而被检测出来的最低浓度或含量。

正确度  trueness

无穷多次重复测量所得测得的量值的平均值与一个参考量值间的一致程度。

精密度  precision

在规定条件下，对同一或类似被测对象重复测量所得示值或测得的量值间的一致程度。

重复性测量条件  repeatability condition of measurement

在相同测量程序、相同操作者、相同测量系统、相同操作条件和相同地点的条件下，短时间内对同一或相类似的被测对象重复测量的一组测量条件。

重复性  repeatability

在重复性测量条件下获得的测量精密度。

再现性测量条件  reproducibility condition of measurement

在不同地点、不同操作者、不同测量系统的条件下，对同一或相类似被测对象重复测量的一组测量条件。

再现性  reproducibility

在再现性测量条件下获得的测量精密度。

基本要求

方法验证的原则

方法验证过程或活动参与人员应该独立完成验证工作，不受外界干扰；验证的内容应完整、准确。

方法验证的目的

证明实验室是否有能力按照标准方法开展检测活动。

方法验证的对象

方法验证适用于现行有效的国家标准、地方标准、行业标准以及其他国外官方发布的标准。

方法验证的时机

首次使用标准或标准在使用过程中涉及到检测方法原理、仪器设施、操作方法等变更时。

方法验证的程序

化学分析法方法验证程序

验证识别和方案编制

验证识别

对需验证的标准方法进行识别，主要内容包括：方法是否现行有效、可采用的分析方法、资源配置要求、方法性能要求等。

方案编制

依据相关规范性文件和所需验证的标准方法，编写验证方案。方案的主要内容包括：标准内容及适用范围、方法原理、试剂和材料、仪器设备、样品前处理、特性参数等。

方案实施

分析系统适应性

人员

- 所有可能影响实验室活动的人员，无论是内部人员还是外部人员应行为公正，并按照实验室管理体系要求工作；

- 实验室应确保相关人员具备其开展实验室活动的能力，以及评估偏离影响程度的能力；

- 承担化学检测的人员开展工作前，应经过包括基础理论知识、检测方法、质量控制方法以及仪器设备原理、操作和维护等方面的知识培训，并经能力确认和授权。

材料与设备

- 对影响检测结果的材料或设备进行验证，包括但不限于：测量仪器、软件、测量标准、标准物质、试剂、消耗品或辅助装置；

- 设备在投入使用前，应采用核查、检定或校准的方式，以确认其是否满足检测要求；

- 根据实验室设备的实际情况进行对比，以确认其是否满足检测方法规定的要求。

设施与环境

- 实验室应确保其工作环境满足检测的要求，当环境条件不满足检测要求时，应停止检测活动；

- 标准方法或者技术规范对环境条件有要求时或环境条件影响检测结果时，实验室应通过监测、控制、记录环境条件，然后与标准方法进行对比，以确认其是否满足检测标准规定的要求；

- 实验室应控制环境风险和检测人员健康风险。

样品范围和目标组分范围

标准方法或有关组织已经对范围进行了确认，明确了样品范围和目标组分范围时，实验室应当进行验证。如果标准方法中给出的分析样品范围和目标组分范围较为宽广的，实验室应结合自身的工作选择一个合适的范围加以验证。

抽样（采样）及检测

- 抽样（采样）方法应明确需要控制的因素，以确保后续检测结果的有效性；

- 抽样（采样）过程的验证应以规范性为主要内容，采样器具满足要求，采样过程操作规范，样品保存和运输过程符合要求；

- 按照检测标准的要求从物质、材料或产品中取得样品进行制备和处理，经测定并给出分析结果。

特性参数验证

选择性

一般情况下，分析方法在没有重大干扰的情况下应具有一定的选择性。对于化学分析法，在有干扰的情况下，如基质成分、代谢物、降解产物、内源性物质等，需检测或排除干扰，保证检测结果的准确性。

实验室可联合使用但不限于下述方法检查干扰：

- 在代表性空白样品中添加一定浓度的有可能干扰分析物定性和（或）定量的物质；

- 在标准品中加入一定量的、实际样品中可能存在的杂质，考察目标物是否受到杂质的干扰；

- 对于过程跟踪检测，可用反应体系样品考察有无其它的杂质干扰。

检出限

滴定分析法的检出限一般根据所用的滴定管产生的最小液滴的体积来计算，可通过式（1）计算；

（1）

式中：MDL—方法检出限，g/ml；

λ—被测组分与滴定液的摩尔比；

ρ—滴定液的质量浓度，g/ml；

V0—滴定管所产生的最小液滴体积，ml；

M0—滴定液的摩尔质量，g/mol；

V1—被测组分的取样体积，ml；

M1—被测项目的摩尔质量，g/mol；

k—当为一次滴定时，k=1；当为反滴定或间接滴定时，k=2。

重量分析法检出限与天平灵敏度、检测样品体积相关，由此确定检出限。

正确度

正确度可通过以下方法验证：

- 标准物质分析法，即用有证标准物质进行重复性分析，重复检测的平均值应参考有证标准物质的标准值。

- 回收率测定法，即用与基质匹配且浓度相近的有证标准物质进行回收率测定，若有证标准物质无法获得，应研究替代物回收率，一般可采用空白样品加标回收或待测样品加标回收。

- 参加能力验证计划、与经典的方法或公认的方法进行比对等。

精密度

精密度包括重复性和再现性，一般用相对标准偏差表示，在检测范围内选择低、中、高三个适当浓度或含量的样品进行测定，取样检测次数应不少于6次：

- 重复性测定：同一操作者用同一仪器或装置在恒定的实验条件下，按照标准方法规定的实验步骤操作，获得的若干个连续测定结果之间的相对标准偏差。重复性测定适用于评价在单一批次分析中重复测定可能存在的差异，需在较短时间间隔内进行分析测定。

- 再现行测定：不同操作者、不同实验室，对同一测定对象，按照标准方法规定的实验步骤操作，获得的若干个测定结果之间的相对标准偏差。再现性测定也可通过实验室比对或能力验证进行验证。

验证报告

  - 依据相关规范性文件、所验证的标准方法和验证方案，对验证过程中所得的数据进行分析，撰写验证报告（可参考附录A），通过方法验证确认实验室是否有能力按照标准方法开展检测活动：

- 经验证符合标准方法要求，则验证通过，实验室有能力按照标准方法开展检测活动；

- 经验证不符合标准方法要求，需改进方案重新验证，仍不满足要求，则验证不通过，实验室不能按照标准方法开展检测活动。

  - 实验室应安排专人统一负责归档保存验证记录，以备查阅。

（资料性附录）
方法验证报告的内容要求

化学分析法方法验证报告应包括但不限于以下内容：

被验证方法的名称及编号；

参与验证人员的资格；

标准物质（适用时）；

检验检测用设备设施；

要求的环境条件；

抽样（采样）过程是否规范（适用时）；

被测样品类型的描述；

特性参数的验证过程及结果分析；

验证结论（详述是否满足标准方法要求）；

审核人和批准人的签名、日期。

参 考 文 献

[1] 武汉大学.分析化学（第六版 上册）[M].北京:高等教育出版社.2016.

_________________________________